※芜湖市第五人民医院                                             数字化心电工作站

硬件参数：

1.心电采集盒

- 导联：18导常规心电图导联；

- 标准灵敏度：10mm/mV，误差不大于±5%；

- 输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1μA；

- 输入阻抗：输入阻抗不小于5MΩ；

- 噪音电平：折合到输入端的噪声电压不大于15μVp-p；

- 幅度频率特性：1Hz～75Hz（+0.4dB、-3.0dB）；

- ※共模抑制比： 大于 80dB；

- 低频特性：时间常数不小于3.2s；

- 50Hz干扰抑制滤波器：≧20dB

- 记录速度：有12.5mm/s、25mm/s、50mm/s、三档选择，误差不大于±5%；

- 最小检测信号：对10Hz,20μV峰值的正弦信号能检测；

- 计算机

- cup：i5；硬盘≧500G；内存≧8G

- 打印机幅面a4自动双面、激光打印

- 显示器22英寸

软件要求：

- 软件设置灵活，一键完成心电检查

- ※支持十八导联同步采集模式、十八导联、十五导联、十二导联可自由切换。

- FIR数字滤波器：确保在滤除各种强干扰的同时心电波形不失真。

4)强大的病历库管理系统,存储多达200万份的心电信息

5)多种导联方式可供选择

6)高精度的自动定标算法，确保测量参数的准确，针对不同性别、年龄的自动诊断算法。

7)※采样率：16000点/秒/通道（采样）

8)自动采集、手动采集可选，采集时间任意设置

9）是否自动保存可选，是否自动打印可选

10）可生成JPG/PDF文件，且是否自动生成JPG/PDF文件可选

11）支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析。

12）灵活开放的网络接口，可以接入国内大部分的心电信息网络系统

13)需承担连接医院心电系统网络接口费用

14)可连入中国心电图会诊中心。

资质部分

1、※为了保证分析软件的合法来源，该型号产品的分析软件必须具有产品《计算机软件著作权登记证书》，或者提供相关证明材料

2.※通过ISO9001，CE，计量等认证；

售后条件

1、心电采集盒保修两年

2、软件终身免费升级